采购项目技术参数、功能需求及商务要求响应情况
	序号
	设备通用名称/注册证名称
	技术参数、功能需求及商务要求
	响应要求（正偏离/无偏离/负偏离）
	响应技术参数

	1
	手术动力系统
	用于骨科或其它外科手术中对人体骨组织和（或）软组织的钻削、铣削、锯切、磨削、刨削等处理。

1.主机：微电脑控制平台，恒速驱动控制系统，负载转速误差在士10%范围；电机自动识别功能；支持开放式手术、后路和侧路微创手术的钻削、铣削、锯切、磨削、刨削处理：双动力输出接口；≥7寸彩色液晶屏，触摸式菜单操作界面；系统自诊断和保护技术；具有刀具识别功能，自动匹配推荐使用参数；运行参数可调，脚踏开关具有无级变速控制功能；可加挂冷却泵。

2.脚踏开关：线缆长≥3.5m，无级调速，可进行功能切换及注水流量调节；IPX8防水等级，防滑、防侧翻；符合人机工程学设计，减轻脚疲劳；精致小巧；坚固结构设计，承载重量≥135ON（138kg），舒适耐用。

3.磨钻手柄（开放手术）：ISO-E类型标准接口，接插方便快捷，可高温高压消毒；最大直径≥20mm，角度≥21°，超轻，执笔式、防滑结构设计；最高转速≥80000r/min，径向跳动<0.01mm，可正反转，低发热、低噪音，最高转速时空载噪音<67dB，长时间运行最高热平衡温度<38℃，持续输出扭矩：≥0.5N•cm，理论最大输出扭矩：≥2.3N•cm：磨钻手柄与微电机连接具有锁定功能，防止任意旋转，适合精细手术操作。
	
	

	2
	空气压力波治疗仪
	用于脑血管意外、脑外伤、脑手术后、脊髓病变引起的肢体功能障碍和外周非栓塞性脉管炎的辅助治疗，以及预防静脉血栓形成，减轻肢体水肿。
	
	

	3
	低速离心机
	技术参数：1.最高转速：4000rpm；

2.最大相对离心力：≤5000×g

3.转速精度：±10r/min；

4.定时范围：0min～99h59min

5.噪音：≤55dB；

6.同时离心100管2～10ml离心管
	
	

	4
	动态心电图仪
	用于怀疑有心律失常的患者，不明原因晕厥的患者，胸痛胸闷患者等进行检测，记录时间≥24小时。
	
	

	5
	动态血压仪
	用于确诊高血压疾病，评估降压药物效果，血压控制情况。24小时连续记录动态血压测量数据。
	
	

	6
	注射泵
	产品须有靶控输注模式、普通注射模式（诱导维持模式），与特定的输注器具配套，用于控制注入患者体内药液流量，可用于医院内或院内/院外转运。TCI模式是基于药代动力学模型开发的辅助给药功能，由麻醉专业人员选择药代模型并设置药物靶浓度，并在用药过程中，根据临床用药效果调整靶浓度实现临床用药。
	
	

	7
	睡眠呼吸初筛仪
	用于检测睡眠呼吸暂停与低通气等多通道参数指标，进行睡眠分期(清醒、浅睡、深睡以及眼动期REM)，评估睡眠呼吸暂停和夜间低氧血症程度以及睡眠质量。实时动态血氧监测及脉搏率测定，测定夜间心率、血氧浓度和氧减指数。
	
	

	8
	多功能牵引床
	用于颈、腰椎适应症的牵引辅助治疗。在纵向牵引的同时，可进行旋转牵引、成角牵引(俯卧时为负压牵引)同时使用，以克服单一动作不足，实现三维牵引。
	
	

	9
	脊柱脉冲治疗仪
	通过对脊柱的指压调节、调动和处理，用于缓解颈胸腰椎疾患引起的症状。
	
	

	10
	检耳镜
	用于耳内检查和手术用，充电式。
	
	

	11
	单极吸引器
	用于腹腔镜手术。主要技术指标：单级吸引器为弹簧式，电凝、棒状、三孔。
	
	

	12
	肠抓钳
	用于腹腔镜手术。无损、带锁卡。
	
	


