富顺县第三人民医院

普通房屋改建为放射类机房及

设备移机采购项目

竞争性谈判

招标文件

富顺县第三人民医院

二〇二五年十二月
第一章  谈判邀请
富顺县第三人民医院拟采用竞争性谈判的采购方式，院内招标采购普通房屋改建为放射类机房及设备移机项目，兹邀请符合本次招标要求的投标人参加投标。

一、采购项目基本情况

项目编号：fsxcgyyylsb-2025-004
采购项目名称：富顺县第三人民医院普通房屋改建为放射类机房及设备移机采购项目。

采购人：富顺县第三人民医院。

二、资金情况

资金来源及金额：医院自筹资金。
三、采购项目简介：
本项目共1个包，即富顺县第三人民医院普通房屋改建为放射类机房及设备移机采购项目，包含CT机房及骨密度仪机房改建、CT及骨密度仪移机。采购预算总价为(最高限价)9.9万元（大写：人民币玖万玖仟元整）。超过最高限价的报价为无效投标。

四、供应商邀请方式

本次竞争性谈判邀请在富顺县第三人民医院官网以公告形式发布，供应商自行下载。
五、供应商参加本次采购活动应具备下列条件

具备履行本合同所需的辐射防护施工相关资质。
具有独立承担民事责任的能力。

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

六、禁止参加本次采购活动的供应商

根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，采购公告发布之日前在“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）等渠道有不良信用记录，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商禁止参加本项目的采购活动。

注：若因供应商为事业单位、团体组织、自然人等原因，在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道未查询到信息的，视为未被列入失信记录名单。

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本采购项目。供应商为采购人在确定采购需求、编制招标文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为招标文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评审因素和标准、采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

七、招标文件获取方式、时间、地点

本项目招标文件在富顺县第三人民医院官网自行下载获取。

报名有效时间为2025年12月19日至2025年12月23日，报名资料扫描后电子版传至1399649216@qq.com，联系电话：0813-7201325。报名后中途放弃投标的供应商将被我院列入失信公司，取消其公司在我院一年内相关投标活动。

报名资料包括：提供单位委托书（加盖单位公章）、经办人身份证复印件（加盖单位公章）、供应商报名登记表（加盖单位公章，见附件表1）。
八、递交响应文件截止时间：2025年12月24日15:00（北京时间）。

九、递交响应文件地点：响应文件必须在递交响应文件截止时间前送达富顺县第三人民医院设备科。逾期送达、未密封的响应文件，恕不接收。

十、响应文件开启时间：2025年12月24日15:30（北京时间）在评标地点开启。

十一、评标地点：富顺县富州大道西段2号。

十二、联系方式

单 位：富顺县第三人民医院     

地 址：富顺县富州大道西段2号

联系人：罗老师 

联系方式：0813-7201325

第二章  谈判须知

一、合格供应商应具备以下条件（实质性要求）

1、具备法律法规和本竞争性谈判文件规定的资格条件。

2、不属于禁止参加本项目采购活动的供应商。
二、充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

（一）利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的采购活动，否则其响应文件作为无效处理。

（二）利害关系授权代表处理。两家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其授权代表，否则，其响应文件作为无效处理。

（三）同一母公司的两家以上的子公司只能组成联合体参加本项目同一合同项下的采购活动，不得以不同供应商身份同时参加本项目同一合同项下的采购活动。

三、联合体（实质性要求）

本项目不允许联合体参与采购活动。

四、保证金

本项目不收取保证金。

五、响应文件有效期（实质性要求）

本项目响应文件有效期为递交谈判响应文件截止之日起 90 天。供应商响应文件中必须载明响应文件有效期，响应文件中载明的响应文件有效期可以长于竞争性谈判文件规定的期限，但不得短于竞争性谈判文件规定的期限。否则，其响应文件将作为无效处理。

因不可抗力事件或采购人采购需求作出必要调整，采购人可于响应有效期届满之前与供应商协商延长响应有效期。供应商拒绝延长响应有效期的，不得再参与该项目后续采购活动。供应商同意延长响应有效期的，不能修改响应文件。

六、确定成交供应商

采购人授权评审委员会根据排名直接确定成交供应商。

七、成交通知书领取
采购结果公告在富顺县第三人民医院官网发布，发布3个工作日后请成交供应商凭有效身份证明及证件，在发布7个工作日内到富顺县第三人民医院设备科领取成交通知书。（联系电话：0813-7201325）
八、签订合同

成交供应商应在成交通知书发出之日起30内与采购人签订采购合同。由于成交供应商的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交，取消其成交资格并将按相关规定进行处理。

第三章  采购项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求

一、项目概述

本次项目拟对富顺县第三人民医院普通房屋改建为放射类机房及设备移机进行采购。

二、项目要求                            

各方案应贴合本项目实际情况，内容明确详细、逻辑清晰、实施内容科学合理。

★采购内容

本项目共1个包，即富顺县第三人民医院普通房屋改建为放射类机房及设备移机采购项目，包含CT机房及骨密度仪机房改建、CT及骨密度仪移机。
四、★参数配置

（一）CT机房
1.核心目标

（1）辐射防护：机房周边辐射泄漏值≤2.5μSv/h（达到或优于国家辐射检测标准）；

（2）铅当量：CT≥4mmPb；

（3）机房整体屏蔽效果≤2.5μSv/h（达到或优于国家辐射检测标准）；

（4）合规性：通过相关部门辐射防护检测与环保验收。

2.防辐射处理
（1）机房墙面：四周采用防辐射板；做防辐射处理后防辐射值达到国家检测标准；

（2）机房和通道隔墙：采用钢架和防辐射板，做防辐射处理后防辐射值达到国家检测标准；

（3）机房顶面：采用钢架和防辐射板，做防辐射处理后防辐射值达到国家检测标准；

（4）观察窗：采用高铅玻璃，规格：900mm*1500mm(玻璃在老医院拆)；防辐射值达到国家辐射检测标准；窗套为201不锈钢或304不锈钢；

（5）医生通道门：采用平开式铅门；规格800mm*2000mm(铅门在老医院拆)；门套为201不锈钢或304不锈钢；防辐射值达到国家辐射检测标准；

（6）病人通道门：采用遥控电动推拉式铅门；规格：1500mm*2100mm(铅门在老医院拆)；门套为201不锈钢或304不锈钢；防辐射值达到国家辐射检测标准；

（7）门机联动装置：门机联动装置控制信号为电动装置自动输出；关门灯亮；

（8）机房排气装置：采用吸顶式排气扇，采用防辐射板做防辐射处理后，防辐射值达到国家检测标准；

（9）其他：机房顶面装饰扣板吊顶：恢复原有铝扣板；机房所有电源、开关、插座、照明：恢复原有。

（二）骨密度仪机房

1.核心目标

（1）辐射防护：机房周边辐射泄漏值≤2.5μSv/h（达到或优于国家辐射检测标准）；

（2）铅当量≥2mmPb；

（3）机房整体屏蔽效果≤2.5μSv/h（达到或优于国家辐射检测标准）；

（4）合规性：通过相关部门辐射防护检测与环保验收。

2.防辐射处理

（1）机房墙面：四周采用防辐射板；机房和控制室隔墙：采用钢架和防辐射板；观察窗：采用高铅玻璃；通道门：采用平开式铅门；

（2）骨密度通道平开式铅门(含不锈钢门套)：子母平开门铅门：规格1200mm*2300mm；铅门防辐射材料采用≥99.99-GB1#铅板制造，防辐射值达到国家辐射检测标准；铅门表面材料为：铅门表面颜色可以根据色板自由选择，四周采用铝型材卡边；门套为201不锈钢或304不锈钢；

（3）骨密度控制室平开式铅门(含不锈钢门套)：平开门铅门：规格800mm*2000mm；铅门防辐射材料采用≥99.99-GB1#铅板制造，防辐射值达到国家辐射检测标准；铅门表面材料为：铅门表面颜色可以根据色板自由选择，四周采用铝型材卡边；门套为201不锈钢或304不锈钢；

（4）骨密度观察窗铅玻璃(含不锈钢窗套)：规格：400mm*600mm*10mm；高铅玻璃，提供检测报告；防辐射值达到国家辐射检测标准；窗套为201不锈钢或304不锈钢；

（5）门机联动装置：关门灯亮；

（6）机房排气装置：采用吸顶式排气扇；采用防辐射板做防辐射处理后，防辐射值达到国家检测标准；

（7）机房内所有电源、开关、插座、照明：保持原有；机房顶面装饰铝扣板：恢复原有铝扣板；机房地面装饰：保持原有地板胶。
五、★商务要求

（一）资质要求：投标人须具备履行本合同所需的辐射防护施工相关资质。

（二）建设要求：符合国家管理要求及标准、符合医院建设设计要求。（医院建设设计要求详见附件2和3）
（三）合同总价款及付款方式：合同总价款含材料、施工、检测、税费等全部费用。合同签订后，甲方在收到成交乙方预付款发票后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的60%；设备安装调试完毕、机房验收合格，收到成交乙方相应金额国家正式发票后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的40%。
（四）工期规划：总工期30天，开工日期以签订合同之日起计算；（竣工日指工程全部完工、第三方检测合格、并通过采购后方初步验收之日；工程原则工期不顺延，除非因甲方原因或不可抗力导致；若因中标公司原因延误，每逾期1日按总价款0.1%支付违约金；因甲方原因延误，工期相应顺延；）
（五）质量要求（工程最终质量的核心量化指标）：在采购方设备CT、骨密度仪以最大常用工作条件运行时，经有资质的第三方检测，机房外人员可触及的所有关注点（包括操作位、四周墙体、防护门、观察窗、邻室等）的周围剂量当量率必须低于2.5μSv/h，且符合国家相关管理政策要求。
（六）检验标准：投标人完全理解并承诺，本工程的设计、施工、材料及最终防护效果，必须全面符合且不低于以下国家现行强制性标准。辐射防护安全标准：《放射诊断放射防护要求》（GBZ130-2020）；《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）；建筑设计施工标准：相关建筑设计、防火、电气、通风空调等国家及行业规范；所有辐射防护材料（如铅板、硫酸钡涂料/板、防护门窗等）必须提供产品合格证、出厂检测报告及材质证明，其铅当量必须与设计方案完全一致，关键材料进场须经甲方现场确认。

（七）验收流程与标准：参照政府采购相关法律法规、《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》川财采[2015]32号的规定和双方合同要求的标准进行验收。验收由甲方组织，乙方配合。完工后，乙方申请验收，甲方在5日内组织验收；乙方提交竣工报告、完整施工资料及《辐射防护效果评价报告》；按国家有关规定以及甲方竞争性谈判文件的质量要求和技术指标、乙方的响应文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在竞争性谈判文件与响应文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。

（八）保质期与售后服务：本工程整体质量保证期为24个月，自整体竣工验收合格之日起计算；质保期内，任何因材料、设计或施工质量问题导致的防护失效或工程缺陷，乙方应在接到通知后24小时内响应，72小时内免费修复或更换，并承担由此产生的所有检测和评估费用，直至达标。

（九）违约责任：供应商完成的工程，若检测不合格，必须在甲方限期内无偿整改至合格，并承担全部复测费用。每逾期1日，应按合同总价的1‰向甲方方支付违约金。逾期超过20日仍不能验收合格的，甲方有权单方解除合同，乙方方应返还全部已收款并赔偿甲方损失；若因工程质量问题导致甲方无法取得《放射诊疗许可证》或受到行政处罚的，由乙方承担全部责任及损失。

注：本章采购需求中标注“★”号的条款为本次采购项目的实质性要求，供应商应全部满足。
第四章  响应文件格式
    一、本章所制响应文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性，但是，供应商响应文件相关资料和本章所制格式等不一致的，评审小组将在评分时以响应文件不规范予以同等报价次选处理。

    二、本章响应文件格式有关表格参照政府采购进行。资格性响应文件及其他响应文件提供正副两本。
三、资格性响应文件：

（一）资格性响应文件封面格式。

（二）具有独立承担民事责任的能力：①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④供应商若为自然人：提供“身份证明材料”。以上均提供复印件。

（三）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

1、具有良好的商业信誉：提供具有良好的商业信誉承诺和供应商在采购公告发布之日前的信用记录结果网页截图。

2、体现健全的财务制度的证明材料：①可提供近三年（任意一年度）供应商经审计的完整有效的财务报告复印件；②也可提供近三年（任意一年度）供应商内部的财务报表复印件（至少应包含资产负债表、现金流量表、利润表）；③也可提供距文件递交截止日一年内银行出具的资信证明（复印件）；④供应商注册时间至文件递交截止日不足一年的，也可提供在市场监督管理部门备案的公司章程（复印件）；⑤非营利性单位或者社会团体或者其他机关事业单位以符合财务会计制度为准或者提供承诺函；⑥供应商为自然人的提供承诺函（格式自拟）。

（四）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力：提供供应商能力情况说明或同等效力的其他证明材料或声明函（格式自拟）。

（五）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函原件或者近三个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料复印件。

（六）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺。

（七）关于“多证合一”营业执照的承诺函。

（八）中小企业应当提供《中小企业声明函》原件。
（九）参加本次采购活动的供应商代表证明材料

1、法定代表人/负责人身份证明材料。

2、法定代表人/负责人授权书原件和授权代表身份证明材料（供应商代表为非法定代表人时提供）。
（十）符合法律、行政法规规定的其他条件：提供承诺函。（本公司对资格性响应文件1-9款承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

其他响应文件（实质性要求）
服务要求应答表。

商务应答表。

承诺函。

响应函。

报价表。

第五章  评审方法
一、程序

（一）资格审查。

（二）出具资格审查报告，当场宣布资格审查结果，并告知未通过资格审查的供应商未通过资格审查的原因，但涉及商业秘密的除外。

（三）评审小组按照谈判文件的规定对供应商的响应文件进行书面审查。

（四）所有实质性响应的供应商在规定的时间内一次报出不得更改的价格。

（五）评审小组拟出具评审报告前，医院纪委应当组织2名本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据谈判文件对评审结果进行复核，并签字确认。

（六）评审小组编写评审报告。评审小组从质量和服务均能满足谈判文件实质性要求的供应商中，按照供应商的报价由低到高排序（项目报价的合计总金额），推荐成交候选供应商。供应商报价相同的，成交候选供应商并列（若成交第一候选供应商并列，根据技术、服务等指标择优选择；若供应商在技术、服务、报价等指标同等条件下，应当由采购人采取抽签的方式选择成交候选供应商）。

（七）采购人根据质量和服务均能满足谈判文件实质性要求且报价最低的原则确定成交供应商（也可以书面授权评审小组直接确定成交供应商）。

（八）发布成交结果公告，同时发出成交通知书。

二、评审程序、评审方法、评审标准

（一）熟悉和理解谈判文件和停止评审

1、评审小组正式评审前，应当对谈判文件进行熟悉和理解，内容主要包括谈判文件中供应商资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、谈判办法和评审标准以及采购合同主要条款等。

2、 本谈判文件有下列情形之一的，评审小组应当停止评审：

（1）谈判文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（2）谈判文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（3）谈判文件规定的评审方法不符合国家规定；

（4）谈判文件载明的成交原则不合法的；

（5）谈判文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

3、除本条规定的情形外，评审小组不得以任何方式和理由停止评审。

（二）资格审查

1、本项目需要评审小组进行资格审查。

2、评审小组应依据谈判文件的规定，对响应文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否属于禁止参加谈判的供应商、是否按照规定缴纳谈判保证金等进行审查，以确定供应商是否具备谈判资格。

3、资格审查结束后，评审小组应当出具资格审查报告，没有通过资格审查的供应商，评审小组应当在资格审查报告中说明原因。

4、纪委宣布未通过资格性审查的供应商名单时，应当告知供应商未通过审查的原因。

（三）通过资格审查的供应商不足3家的，终止本次采购活动，并发布终止采购活动公告。

（四）评审
1、资格审查结束后，评审小组按照谈判文件的规定对供应商的响应文件进行书面审查。供应商响应文件未实质性响应谈判文件的，评审小组应当对其响应文件按无效处理，并书面告知供应商，说明理由。

2、评审过程中，评审小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，审查中发现供应商响应文件属于下列情况之一的，应按照无效响应文件处理：

（1）响应文件正副本数量不足的；

（2）响应文件组成明显不符合谈判文件的规定要求，影响评审小组评判的；

（3）响应文件的语言、计量单位、知识产权、响应有效期等不符合谈判文件的规定，影响评审小组评判的；

（4）供应商的响应文件不能完全响应谈判文件的实质性要求的；

（5）未载明或者载明的采购项目履约时间、方式、数量及其他采购合同实质性内容与本谈判文件要求不一致，且采购单位无法接受的。

（6）属于谈判文件中无效响应情形的。

 但评审小组对响应文件签署、盖章等进行审查过程中，有下列情形的，评审小组应当评定为不影响整个响应文件有效性和采购活动公平竞争，并通过响应文件的有效性审查：

（1）响应文件正副本数量齐全，只是未按照谈判文件要求进行分装或者统装的；

（2）响应文件存在个别地方（总数不能超过2个）没有法定代表人/负责人签字，但有法定代表人/负责人的私人印章或者有效授权代理人签字的；

（3）响应文件除谈判文件明确要求加盖单位(法人)公章的以外，其他地方以相关专用章加盖的；

（4）以骑缝章的形式代替响应文件内容逐页盖章的（但是骑缝章模糊不清，印章名称无法辨认的除外）。

（五）一次性报价

1、评审小组对供应商响应文件审查结束后，应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内按照谈判文件的规定一次报出不得更改的价格。

2、本次谈判采购采用现场报价，参与报价的供应商按评审小组要求进行报价。发现供应商报价属于下列情况之一的，应按照无效响应文件处理：

一次性报价超过谈判文件规定的采购预算（或最高限价）或者相关报价不符合谈判文件其他的报价规定的；

评审小组认为供应商报价明显低于成本价，在评审小组发出告知函后供应商未能提供合理的成本分析和价格构成的或对告知函的解释未被评审小组采信的。

3、最后报价中的算术错误将按以下方法修正：响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果小写、大写金额和单价、总价金额出现明显文字错误，应当按照澄清、说明或者更正程序先纠正错误后，再行修正，不得不经过澄清、说明或者更正，直接将供应商响应文件作为无效处理。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
（六）评审小组复核

供应商报价结束后，评审小组应当进行评审复核，对拟推荐为成交候选供应商的、报价最低的、供应商资格审查未通过的、供应商被无效处理的重点复核。

（七）推荐成交候选供应商

评审小组复核结束后，应当按照供应商的报价由低到高排序，推荐3名以上成交候选供应商。供应商评审报价相同的，成交候选供应商并列（若成交第一候选供应商并列,根据技术、服务等指标择优选择；若供应商在技术、服务、报价等指标同等条件下，应当由采购人采取抽签的方式选择成交候选供应商）。

（八）编写评审报告

评审小组推荐成交候选供应商后，应出具评审报告。评审报告应当包括以下主要内容：

1、邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况，以及参加采购活动的供应商名单；

2、评审日期和地点，评审小组成员名单；

3、参加报价的供应商名单及报价情况和未参加报价的供应商名单及原因；

4、评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件审查情况等；

5、推荐的成交候选供应商名单及理由。

（九）评审小组在谈判过程中，不得改变谈判文件所确定的技术和服务等要求、评审程序、评定成交的标准和合同文本等事项。

（十）供应商资格审查应当以谈判文件为依据，审查范围不能超过谈判文件中对供应商的资格条件要求。评审小组资格审查过程中，其成员对供应商资格是否符合规定存在争议的，应当以少数服从多数的原则处理。

（十一）评审小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

需要供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致、有明显文字和计算错误等作出必要的澄清、说明或者更正的，应当以书面形式（须由评审小组会全体成员签字）作出，并给予供应商必要的反馈时间。

供应商的澄清、说明或者更正材料应当采用书面形式，并由其法定代表人/负责人/本人或其授权代表签字。注：供应商为法人的，应当由其法定代表人或者授权代表签字确认；供应商为其他组织的，应当由其负责人或者授权代表签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者授权代表签字确认）或者加盖公章。

（十二）供应商现场报价，应当在评审室外填写报价单，必须按照报价一览表格式完整填写签字并密封递交现场监督人员。由工作人员收齐后集中递交评审小组。工作人员不能拆封供应商报价单。供应商报价单应当签字确认或者加盖公章，否则无效。报价单的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。

（十三）供应商在报价过程中，不得串通。发现供应商存在串通的，评审小组应将其响应文件作无效处理。

（十四）出现下列情形之一的，终止谈判采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的谈判采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

注：评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。

样例：          

第六章  合同

按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《放射诊断防护要求》（GBZ130-2020）、《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）等法律规定，以及普通房屋改建为放射类机房及设备移机采购项目（项目编号：     ）的《竞争性谈判文件》、乙方的《响应文件》及《成交通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的竞争性谈判文件、响应文件、《成交通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

第一条 工程概况​

1.1工程名称：普通房屋改建为放射类机房及设备移机​

1.2工程地点：富顺县第三人民医院

1.3工程性质：普通房屋改建为放射专用机房

1.4工程内容：CT机房及骨密度仪机房改建；CT及骨密度仪设备移机

1.5工程用途：存放CT、骨密度仪设备并开展放射诊疗工作​

第二条 技术标准​

2.1辐射防护：机房周边辐射泄漏值≤2.5μSv/h（达到或优于国家辐射检测标准）

2.2铅当量：CT≥4mmPb,骨密度仪≥2mmPb

2.3机房整体屏蔽效果≤2.5μSv/h（达到或优于国家辐射检测标准）

2.4合规性：通过相关部门辐射防护检测与环保验收

第三条 合同价款及支付方式​

3.1合同总价款：人民币**万元（大写：人民币**元整），含材料、施工、检测、税费等全部费用

3.2付款方式：合同签订后，甲方在收到成交乙方预付款发票后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的60%；设备安装调试完毕、机房验收合格，收到成交乙方相应金额国家正式发票后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的40%。​

第四条 工期要求​

4.1工期规划：总工期30天，开工日期以签订合同之日起计算；（竣工日指工程全部完工、第三方检测合格、并通过采购后方初步验收之日；）
4.2工程原则工期不顺延，除非因甲方原因或不可抗力导致；若因乙方原因延误，每逾期1日按总价款0.1%支付违约金；因甲方原因延误，工期相应顺延

第五条 质量标准​

5.1质量要求（工程最终质量的核心量化指标）：在采购方设备CT、骨密度仪以最大常用工作条件运行时，经有资质的第三方检测，机房外人员可触及的所有关注点（包括操作位、四周墙体、防护门、观察窗、邻室等）的周围剂量当量率必须低于2.5μSv/h。

5.2核心标准：乙方完全理解并承诺，本工程的设计、施工、材料及最终防护效果，必须全面符合且不低于以下国家现行强制性标准

5.2.1辐射防护安全标准：《放射诊断放射防护要求》（GBZ130-2020）；《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）

5.2.2建筑设计施工标准：相关建筑设计、防火、电气、通风空调等国家及行业规范

5.2.3材料标准：所有辐射防护材料（如铅板、硫酸钡涂料/板、防护门窗等）必须提供产品合格证、出厂检测报告及材质证明，其铅当量必须与设计方案完全一致，关键材料进场须经甲方现场确认。

第六条 验收程序

6.1验收由甲方组织，乙方配合。完工后，乙方申请验收，甲方在5日内组织验收；乙方提交竣工报告、完整施工资料及《辐射防护效果评价报告》；甲方委托具备资质的第三方检测机构（需符合放射卫生技术服务资质）进行检测，检测项目包括：周围剂量当量率、防护门联锁功能有效性、通风系统性能达标等。

6.2验收标准：按国家有关规定以及甲方竞争性谈判文件的质量要求和技术指标、乙方的响应文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在竞争性谈判文件与响应文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。

6.3若乙方完成的工程，最终防护检测不合格的，乙方需在20日内整改完毕并重新检测；如质量验收合格，双方签署质量验收报告，甲方在7日内出具验收合格证明。

第七条 双方权责​

（一）甲方权责​

7.1.1提供施工所需场地及必要的水电接入条件​​

7.1.2按合同约定支付工程价款​

7.1.3组织验收并配合办理相关行政许可手续​

（二）乙方权责​

7.2.1严格按国家标准及合同约定施工，确保工程质量​

7.2.2配备合格的施工人员及安全防护设施，承担施工期间的安全责任​

7.2.3提交完整的竣工资料（含施工图纸、材料合格证、检测报告等）​

7.2.4负责工程竣工验收前的成品保护

7.2.5协助甲方办理放射诊疗许可相关手续，确保工程符合《放射诊疗管理规定》要求。

7.2.6对施工质量负全部责任，保证工程无任何辐射防护安全遗留问题；

7.2.7培训甲方人员了解防护设施的基本使用和维护要点。

第八条 质保期与售后服务​

8.1保质期：本工程整体质量保证期为24个月，自整体竣工验收合格之日起计算。

8.2售后服务：质保期内，任何因材料、设计或施工质量问题导致的防护失效或工程缺陷，乙方应在接到通知后24小时内响应，72小时内免费修复或更换，并承担由此产生的所有检测和评估费用，直至达标。

第九条 违约责任​

9.1乙方完成的工程，若检测不合格，必须在甲方限期内无偿整改至合格，并承担全部复测费用。每逾期1日，应按合同总价的1‰向甲方方支付违约金。逾期超过20日仍不能验收合格的，甲方有权单方解除合同，乙方方应返还全部已收款并赔偿甲方损失；若因工程质量问题导致甲方无法取得《放射诊疗许可证》或受到行政处罚的，由乙方承担全部责任及损失。

第十条 争议解决​

10.1因机房改建的质量问题发生争议，由具有相应资质的机构进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

10.2合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。​

第十一条 其他​

11.1如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

11.2本合同一式3份，自双方签章之日起生效。甲方2份，乙方1份。

	甲方（盖章）：

甲方主要负责人（签字）：

地址：

电话：

 

 

日期：   年   月    日
	乙方（盖章）：  

乙方代表（签字）：

地址：  地址：
电话：

开户银行：

开户帐号：

日期：      年     月      日


第七章  附件
表1 ：

供应商报名登记表
	项目编号(必填）
	

	项目名称(必填）
	

	单位名称(必填）
	                                      （加盖公章）

	单位地址(必填）
	

	报名时间(必填）
	

	联系人(必填）
	

	单位固定电话
	

	经办人移动电话(必填）
	

	电子邮箱(必填）
	

	备    注
	


附件2：[image: image1.png]B MR B = N REE BECTHLG; 11

5600

RELRERE

1580

7544,
%

N

3900





附件3：

[image: image2.png]L B = N RSB e i ALY 1

3000

600+400 /
IR i
il

O i

2 TN B
P o
8 \

|





